淮阴工学院

数理学院高性能计算机集群增扩项目（计算节点、存储盘及机柜）设备采购

**招标文件**

项目编号：HGZB2018050

**淮阴工学院**

**2018年10月15日**

**目 录**

第一章 投标须知…………………………………………………2

第二章 采购需求及性能要求……………………………………8

第三章 合同主要条款……………………………………………12

第四章 投标文件样式……………………………………………13

第一章 投标须知

一、招标项目

数理学院高性能计算机集群增扩项目（计算节点、存储盘及机柜）

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 计算节点 | 5 |
| 存储硬盘 | 6 |
| 机柜 | 1 |
| 总计 | 12 |

项目预算：21.2万元。

项目具体要求见招标文件（第二章）。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的独立法人，企业经营范围与本项目相关；

2.具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录；

3.本次招标不接受联合体供应商参加投标；投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目采购活动。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或 http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：100元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

五、投标保证金

投标保证金金额为3000元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在中标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人须对项目全部内容进行投标，不得拆开投标。

3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（具有本次采购相关的营业范围，复印件），税务登记证（复印件），近三年在招投标活动中无不良记录承诺函。

4.售后服务、质量保障、免费质保时间情况。原厂售后服务承诺书（针对主要设备，签订合同前提供）。

5.所投设备(包括附件)的彩页、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）；

6.2015年7月以来签订实施的与本项目相关的服务业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供与本项目直接相关的供货合同等材料复印件）；

7.其它相关材料。

1-7项材料按顺序装订，原件备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交截止时间：2018年11月5日上午8:30-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校[财务处](http://cw.hyit.edu.cn/)开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）*。*投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2018年11月6日上午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

九、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。若实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

评标方法采用综合评分法。评标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标小组将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标候选人。评分标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 分数 | 评分标准 | 得分 |
| **价格** | 60 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得60分，投标价格高于基准价的按下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）\*60 |  |
| **技术指标** | 28 | （1）投标产品的技术参数须满足“第二章采购内容与性能要求”所有★要求，得25分。  （2）各部分功能项目要求：以25分为基数，各部分功能项目参数不满足配置要求的，每一项负偏离扣1分；其中加★项每一项负偏离扣3分，有3项不满足得0分。  （3）各功能项目中加★项参数为正偏离，并经2/3评委认可，每一项加1分，最高不超过3分（须提供正偏离的证明材料，否则不加分）。 |  |
| **业绩** | 5 | 根据2015年7月以来签订实施的与本项目直接相关的、15万元以上的业绩打分，有1项，得1分，最多得5分。 |  |
| **售后服务** | 5 | 免费质保期限不低于五年，超出的每一年加1分，最多加3分；  根据服务承诺、服务响应情况打分，优秀得2分左右，良好得1.5分左右，一般得1分左右。 |  |
| **综合评价** | 2 | 根据投标文件的符合性、规范性等综合评价，优秀得2分左右，良好得1.5分左右，一般得1分左右。 |  |
| **总分** | 100 |  |  |

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.经2/3以上评委认定投标品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；

11.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；  
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在7个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货时间：签订合同一个月内供货并安装培训到位。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：高老师，联系电话：13915101371；

招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069/83559815；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年10月15日

第二章 采购需求及性能要求

一、采购内容

设备清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 品牌要求 |
| 1 | 计算节点 | 2U机架式服务器；2颗Intel Xeon E5-2620 V4系列处理器；英特尔®C610服务器专用芯片组；配置64GB DDR4 RDIMM 2133MHZ 1.2V内存；最大可扩展24个内存条；300G SAS 10K 硬盘；最大支持29块硬盘； HBA卡：单端HCA卡(单口 56GB)一块；配置双口千兆网卡；配置热插拔冗余风扇模组；配置冗余白金高能效电源 | 5 | 推荐品牌（排名无顺序）：IBM、浪潮、DELL、联想、曙光、惠普 |
| 2 | 存储硬盘 | 2TB 热插拔硬盘， 2.5英寸热插拔SATA/SAS接口固态磁盘 | 6 | 同计算节点相同品牌 |
| 3 | 机柜 | 42U工业标准机柜，与服务器同品牌；最高静载1000kg；机柜两侧预留布线槽；前后门采用钢制网孔设计，保证前后通风；顶部有通风孔结构；配件包、盒按需配备。配置专业工业PDU | 1 | 同计算节点相同品牌 |

注：计算节点与存储受原来高性能集群的管理节点管理，与原来的管理与计算交换机连接，安装与部署由中标的品牌厂家工程师负责。

说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的基本要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。投标人可以在推荐品牌内投标，也可投标质量、性能更优的其他品牌产品；投标品牌档次不能低于采购人推荐品牌档次的，否则为无效投标。

1. 性能要求

（一）计算节点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能项目 | 招标要求 |
| 1 | 整体要求 | 2U机架式服务器 |
| 2 | 处理器 | 配置≥2颗Intel Xeon E5-2620 V4系列处理器 |
| 3 | 芯片组 | 英特尔®C610服务器专用芯片组 |
| 4 | 内存 | 配置64GB DDR4 RDIMM 2133MHZ 1.2V内存；最大可扩展24个内存条 |
| 5 | ★硬盘 | 本次配置1块300G SAS 10K 硬盘硬盘；最大支持29块硬盘 |
| 6 | ★I/O扩展 | 最大支持≥8个PCIe扩展插槽；或配置4块后置硬盘同时支持6个标准PCIE插槽 |
| 7 | RAID卡 | 配置独立硬件RAID卡，配置2GB缓存，配置超级电容，支持RAID0/1/5；非主板集成或扣卡模式 |
| 8 | 集成I/O端口 | 5个USB 3.0接口、2个VGA接口、1个串口 |
| 9 | ★网络控制器 | 配置双口千兆网卡 |
| 10 | ★HBA卡 | 配置八通道高性能 SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60、具备缓存的高性能SAS RAID控制器并可扩展缓存保护电池,支持1GB/2GB/4GB缓存；HBA卡：单端口HCA卡(单口IB卡 56GB)一块 |
| 11 | 电源 | 配置冗余白金高能效电源，支持PMbus功能，实现Node Manager 3.0功能； |
| 12 | ★主板 | 主板支持高温耐腐蚀并可提供检测报告 |
| 13 | 风扇 | 配置热插拔冗余风扇模组，可支持闭环、开环、波动抑制控制的策略，每个风扇都可单独进行调控； |
| 14 | 光驱 | 可选配置USB接口的外置DVD-RW光驱 |
| 15 | 管理功能 | 配置独立远程管理控制接口，集成系统管理处理器，支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示。 |
| 16 | ★虚拟化软件 | 出厂预装与服务器同品牌虚拟化软件，CPU授权全开放，投标注明虚拟化软件型号版本，提供安装、迁移服务。 |
| 17 | 安全 | 支持与服务器同一品牌的系统安全加固软件，防护服务器免受已知/未知木马病毒、系统漏洞、黑客入侵等攻击，自主知识产权，投标时提供认软件著作权证证书复印件并加盖原厂公章；符合公安部信息安全等级保护三级标准；所提供产品须具备微软Certified for Windows Server 2008 R2认证；具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的涉密信息系统产品检测证书(windows)； |
| 18 | 软件功能 | 服务器备份还原软件：功能包含磁盘或分区的备份还原、一次可支持多个磁盘、分区备份还原、Windows和Linux操作系统下均支持、支持数据压缩功能、备份文件分割功能、支持灵活的还原模式、支持本地磁盘或分区的克隆。  需正版软件含光盘介质 |
| 19 | 产品证书 | 提供3C认证、中国节能产品认证证书 |
| 20 | ★计算网络数据线 | 提供与infiniband交换机连接的infiniband高速数据线 |
| 21 | ★服务 | 售后服务要求：五年原厂上门保修，为保证设备的可靠性服务，签订合同前提供原厂售后服务承诺函复印件。 |

（二）高性能服务器硬盘扩容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能项目 | 招标要求 |
| 1 | ★产品描述 | 2TB 热插拔硬盘带原厂硬盘架， 2.5英寸热插拔SATA/SAS接口固态磁盘 |
| 2 | 技术支持服务 | 提供原厂家的项目管理、现场安装、配置及实施服务，设备原厂商提供至少五年质保和五年7\*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持 |

（三）机柜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能项目 | 招标要求 |
| 1 | ★产品描述 | 42U工业标准机柜，与服务器同品牌；最高静载1000kg；机柜两侧预留布线槽；前后门采用钢制网孔设计，保证前后通风；顶部有通风孔结构；配件包、盒按需配备。配置专业工业PDU |
| 2 | 技术支持服务 | 提供原厂家的项目管理、现场安装、配置及实施服务，设备原厂商提供至少五年质保和五年7\*24小时现场保修服务 |

如有不清楚的地方，请与高老师联系，联系电话：13915101371。

三、其它要求

1.因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。

2.投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。

3.使用过程中长期提供咨询、解释、指导等服务，服务响应时间48小时内。

4.需提供对应设备的相关资料及给予相关人员的培训。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期（完工期）

中标人在2018年 月 日前将合同标的运送到招标人指定地点（供货时间：签订合同后两个月内）。

3.交货地点

江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院26号楼404室。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待五年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（2）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（3）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

7. 中标人承担本项目供货、安装及调试等过程中的一切安全责任。

第四章 投标文件样式

**一 投 标 函**

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究 项目招标文件（项目编号 ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写） ，（小写） 。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

Email：

供应商名称： （公章）

授权代表（签名）：

日 期：

**二 法定代表人资格证明**

淮阴工学院招投标办公室：

姓名： 性别： 职务： 身份证号码： ，系 （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院 （项目名称）（项目编号： ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

**三 法定代表人授权书**

法人代表身份证复印件粘贴处

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称 的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码： ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院 （项目名称） （项目编号： ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

授权委托人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

授权委托人身份证复印件粘贴处

**四 报价明细表**

单位:人民币/元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）：元（￥） | | | | | |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

**注：**

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

**五 技术要求响应偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目采购需求中主要技术  条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离  情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人:（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

**六 淮阴工学院投标保证金退款单**

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称、项目号 |  |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

**七 投标文件材料袋格式**

**项目名称**

**项目编号**

**投标内容 全部投标**

**投标商名称**

**投标商授权委托人**

**授权委托人联系电话（含固定电话和手机）**

**投标商传真**

**投标商地址**

**投标商电子邮箱**

**投标商邮编**

**投标时间**